[image: image1.jpg]



СН52.04.01 Стол для кинезотерапии  ТУ9444-016-40259145-2006.
Количество секций – 1.

Регулировка подъема ложа – электрическая. 

Плавное регулирование высоты стола осуществляются с помощью электропривода и системы рычагов типа «ножницы»
Время подъема стола без нагрузки  –  15 с.

Время подъема стола под нагрузкой 150 кг  –  20 с.

Длина стола - 190 см. . (≤1900 мм)
Ширина стола – 650-900 см. (≤650…900 мм) (по согласованию с заказчиком)
Высота стола в транспортном положении -  52 см. 

Общий вес (не более) – 50 кг. (≤50кг)
Безопасная рабочая нагрузка – 150 кг. (≤150 кг)
Максимальный вес пациента при работе с фиксированной высотой – 200 кг.
Диаметр колес – 10 см. 

Два колеса зафиксированы, два – свободно вращаются.
Нижнее рабочее положение стола – 52 см. (≤520 мм)
Верхнее рабочее положение стола – 86 см. .(≤860 мм)
Основание стола изготовлено  из прямоугольных стальных профильных труб 50х25 мм, круглых труб диаметром 32 мм , 16 мм и стального листа толщиной 6 мм.

Каркас ложемента изготовлен из прямоугольных стальных профильных труб 25х40 мм, круглой трубы диаметром 16 мм и стального листа 4 мм.

Все части каркаса стола имеют полимерную порошковую окраску светлых тонов, устойчивую к механическим воздействиям и воздействиям дезинфицирующих средств, используемых в лечебных учреждениях.

Материал ложа – фанера 12 мм и поролон 40 мм, обтянутые искусственной

кожей.

Плотность листового материала ложемента –  35 – 40 кг/м3.
Высота ложа – 5 см.

Электропитание от сети 230В (220±10%)/50Гц.
Потребляемая мощность  – 130 (≤130) Вт
Электромотор - 1 шт.

Пульт управления – 1 шт.

Руководство пользователя на русском языке.
