[image: image1.jpg]



Стол для кинезотерапии  СН 52.04
2-х секционный с отверстием для лица
Количество секций – 2.
Отверстие для лица - наличие.

Регулировка наклона головной секции – механическая, на растоматах. 

Регулировка подъема ложа – электрическая. 

Плавное регулирование высоты стола осуществляются с помощью электропривода и системы рычагов типа «ножницы».
Время подъема стола без нагрузки  –  15 с.

Время подъема стола под нагрузкой 150 кг  –  20 с.

Угол поворота из горизонтального положения подголовника – 30° (≤30 град.).
Длина стола - 190 см. (≤1900 мм)
Ширина стола – 650  (по согласованию с заказчиком может быть увеличена до 900 мм) (≤650…900 мм)
Высота стола в транспортном положении -  52 см. 

Нижнее рабочее положение стола – 52 см. (≤520 мм)
Верхнее рабочее положение стола – 86 см.(≤860 мм)
Толщина ложа – 5 см.

Общий вес (не более) – 50 кг. (≤50кг)
Грузоподъемность стола – 150 кг. (≤150 кг)
Диаметр колес – 10 см. 

Два колеса зафиксированы, два – свободно вращаются.

Основание стола изготовлено  из прямоугольных стальных профильных труб 50х25 мм, круглых труб диаметром 32 мм , 16 мм.

Каркас ложемента изготовлен из прямоугольных стальных профильных труб 25х40 мм, круглой трубы диаметром 16 мм .

Все части каркаса стола имеют полимерную порошковую окраску светлых тонов, устойчивую к механическим воздействиям и воздействиям дезинфицирующих средств, используемых в лечебных учреждениях.

Материал ложа – фанера 12 мм и поролон 40 мм, обтянутые искусственной кожей.

Плотность листового материала ложемента –  35 – 40 кг/м3.
Руководство по эксплуатации на русском языке.

Электропитание от сети (220±10%)В (220±10%) /50Гц.

Электромотор - 1 шт.

Пульт управления – 1 шт.                                         

Потребляемая мощность  – 130 (≤130) Вт                                  

