Вертикализатор поворотный СН38.03.12

Электрическая регулировка:

– Угла поворота ложа (вертикализация);

Ручная регулировка:

– Съемный регулируемый по вылету и расстоянию от подножки коленный прижим;

– Съемный регулируемый по расстоянию от подножки абдуктор;

– Съемные боковые упоры для туловища, с регулировкой по расстоянию между ними и устанавливаемые в трех вариантах по высоте с шагом регулировки 120 мм вдоль ложа;

– Съемные боковые упоры для головы, с регулировкой по расстоянию между ними и устанавливаемые в трех вариантах по высоте с шагом регулировки 120 мм вдоль ложа.

Рост пациента – 165-190см

Электрические компоненты:

– Электрические приводы (1 шт);

– Блок управления приводами (1 шт);

– Пульт дистанционного управления (1 шт);

Электропитание от сети – 220 (220±10%) В/50 Гц;

Потребляемая мощность (не более) – 130 (≤130) Вт

Класс защиты – II, степень защиты – тип В

Стандартная комплектация:

– Ложемент с подножкой и нижним основанием с электроприводом (1 шт);

– Коленный прижим быстросъемный (1 шт);

– Абдуктор быстросъемный (1 шт);

- Накладка на абдуктор (1 шт);

– Быстросъемные боковые упоры для туловища (2 шт);

– Быстросъемные боковые упоры для головы (2 шт);

– Жилет страховочный (1 шт).

Допускается санитарная обработка изделия.

Конструкция изделия неразборная, поставляется в собранном виде.

Габариты в положении «кушетка» ДхШхВ  – 191(≤192)х69(≤69,5)х90(≤91,5) см.

Габариты в положении «вертикализатор» ДхШхВ  – 134,5(≤136)х69(≤69,5)х193 (≤194)см.

Общий вес (не более) – 55 (≤55) кг.

Безопасная рабочая нагрузка – 120 (≤120) кг.

Общая длина ложа – 185 (≥185) см.

Общее количество секций ложа – 3 (одно – основное и два – нижних, расположенных параллельно).

Длина основного ложа – 120 см

Ширина основного ложа – 56(≥56) см

Длина нижних секций ложа – 65 см

Ширина каждой из нижних секций ложа – 27 см

Толщина ложа – 5 см

Высота от пола до поверхности ложа – 59 (≤59)  см.

Угол вертикализации ложа из горизонтального положения – от 0 до 85 (≥85) градусов.

Диаметр колес – 7,5 (≥7,5)см.

Тормоза – индивидуальные на 2-х задних колесах.

Тележка изготовлена преимущественно из стальной профильной трубы 40x40 мм и листовой стали толщиной 10 и 5 мм.

Каркас ложа изготовлен преимущественно из стальной профильной трубы 25x25 мм и листовой стали толщиной 5 и 4  мм.

Коленный упор изготовлен преимущественно из стальной профильной трубы 25x25 мм, нержавеющей профильной трубы 20x20 мм, листовой стали толщиной 4 мм, фанеры толщиной 10...12 мм, чехла из искусственной кожи.

Боковые упоры для туловища и головы изготовлены преимущественно из стальной полосы  шириной 30 мм и толщиной 4  мм, фанеры толщиной 10...12 мм, чехла из искусственной кожи.

Покрытие – полимерная порошковая краска.

Материалы ложа:

– Подложка из фанеры толщиной 12 мм, на которой закреплена подушка из пенополиуретана плотностью 40 кг/м3 в чехле из искусственной кожи.

Руководство пользователя на русском языке.