Тренажер реабилитационный механотерапевтический МОТОmed loop (для верхних и нижних конечностей), Германия

Применяется в области реабилитации, неврологии, травматологии, ортопедии (при росте от 140 см и выше).

Назначается при болезни Паркинсона, параличе, инсульте, церебральном парезе, черепно-мозговых травмах, тетраплегии, параплегии, рассеянном склерозе, мышечных контрактурах, спастичности мышц и т.д.

Особенности:

Проведение тренировки из инвалидной коляски или стул

- Безопасные педали- платформы с боковой защитой с пластиковым покрытием, крепление посредством застежек-липучек

- Модуль для тренировки рук

- Держатель для рук –эргономичный, нескользящий, оптимальный для захвата рук, с регулировкой по высоте

- Высота

- Регулировка высоты как верхнего модуля для рук так и нижнего модуля для ног без дополнительных инструментов

- Нет необходимости вращения на 180 градусов верхнего модуля для возможности держаться руками, так как рукоятки приводятся в параллельное положение и фиксируются бесступенчато в любом положении по кругу

- Высота оси педалей тренажера для ног регулируется в диапазоне от 30 см. до 45 см.

- Двухступенчатая регулировка радиуса педали (7 см. или 12,5 см.)

- Высота оси рукояток тренажера для рук регулируется в диапазоне от 90 см. до 105 см.

- Регулировка числа оборотов (0-60 в минуту) и времени тренировки (0-120 минут)

- Наличие цветного сенсорного экрана, с регулировкой наклона, складывающийся

- Медленное начало и окончание тренировки

- Движение вперед и назад (реверсивное)

- Три режима: пассивная тренировка, пассивно-активная тренировка, активная тренировка.                                                                                                           Пассивная тренировка: нормализация мышечного тонуса и улучшение кровообращения у больных со спастическими параличами.                           Пассивно-активная тренировка: тренировка мышц при минимальных физических способностях, автоматическое улавливание даже небольшого усилия и поддержание его электромотором.                                                                            Активная тренировка: вращение педалей собственными усилиями.

- Функция «Симметрическая тренировка»-отображение на мониторе силы отдачи левой и правой конечности в процентном соотношении при активно- пассивной тренировке.

- Автоматическое распознавание спастики: остановка двигателя даже при малейшей судороге, затем движение в другую сторону для снятия спастики.

- Функция «Простое извлечение ног из педалей»- перемещение педалей в любом направлении нажатием кнопки

- Постоянное отображение га мониторе пройденного расстояния, продолжительности тренировки, мышечного тонуса, скорости и прилагаемых усилий (в Ваттах)

- Терапевтические программы и мотивационные игры.

- Возможность анализировать результаты тренировки (данные выводят на монитор)

- Возможность сохранения результатов тренировок на USB-накопителе (накопитель (флешка) приобретается отдельно)

- Стабильная металлическая конструкция, высокое качество

- Закрытый корпус из высококачественного полимерного материала, легко дезинфицируемый

- Уменьшена ширина опорной ножки устройства до 38,5 см.

- Легко перемещается с помощью с помощью больших транспортных колес (Ø 13 см.)

Характеристики:

Металическая конструкция.

Корпус тренажера: высококачественный полимер. Цвет: белый/хром/черный

Блок управления (операционная панель) – цветной дисплей.

Цветной сенсорный дисплей, складывающийся: 7 х18 см.

Модуль для тренировки рук.

Регулировка высоты тренажера.

Кабель питания, длина 2,50 м

Большие транспортные колеса (Ø 13 см.)

Габариты:

Длина -70 см

Ширина – 60 см

Высота – 107/122 см

Вес – 39 кг

Максимально допустимый вес пользователя – 135 кг

Класс защиты – 2a

Комплектация: MOTOmed loop

- ручки с пластиковым покрытием и системой быстрого отсоединения (пара)

- безопасные педали платформы с пластиковым покрытием для ног (пара)

- фиксаторы для голеней с пластиковым покрытием (пара) и мягкими лентами липучками

- манжета на запястье для фиксации руки (пара)

Тренажер реабилитационный механотерапевтический, зарегистрирован в системе здравоохранения, как медицинское изделие и разрешен к применению на всей территории Республики Казахстан.

МОТОмед, должен иметь свой серийный номер, на который распространяются заводские гарантийные обязательства.

Требования к поставщикам, при поставке тренажера предоставить:

- Обязательное наличие регистрационного удостоверения (копия), выданного учреждением Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

- Паспорт

- Инструкции на казахском и русском языках в бумажном варианте

- Сертификат происхождения (копия)

MOTOmed loop оңалту механотерапиялық жаттықтырғышы (аяқ-қолға арналған), Германия

Оңалту, неврология, травматология, ортопедия салаларында қолданылады (бойы 140 см және одан жоғары болғанда).

Паркинсон ауруы, сал, инсульт, церебралдық парез, бас сүйек-ми жарақаттары, тетраплегия, параплегия, шашыраңқы склероз, бұлшық ет контрактурасы, бұлшық еттердің спастикалығы және т.б. кезінде тағайындалады.

Ерекшеліктері:

Мүгедектер арбасынан немесе орындықтан жаттығу жүргізу

- Пластикалық жабыны бар бүйір қорғанышы бар қауіпсіз педаль-платформалар, жабысқақ ілмектер арқылы бекіту

- Қолды жаттықтыру модулі

- Қолға арналған ұстағыш – эргономикалық, сырғанамайтын, қолды ұстау үшін оңтайлы, биіктігі бойынша реттелетін

- Биіктігі

- Қолға арналған жоғарғы модульді де, аяққа арналған төменгі модульді де биіктігін қосымша құралдарсыз реттеу

- Қолмен ұстау мүмкіндігі үшін жоғарғы модульді 180 градусқа айналдырудың қажеті жоқ, өйткені тұтқалар параллель қалыпқа келтіріледі және шеңбер бойынша кез-келген жағдайда сатысыз бекітіледі

- Жаттықтырғыштың аяққа арналған басқыш осінің биіктігі 30 см-ден 45 см-ге дейінгі диапазонда реттеледі.

- Басқыш радиусын екі сатылы реттеу (7 см немесе 12,5 см)

- Жаттықтырғыштың қолға арналған тұтқасы осінің биіктігі 90 см-ден 105 см-ге дейінгі диапазонда реттеледі.

- Айналымдар санын (минутына 0-60) және жаттығу уақытын (0-120 минут) реттеу

- Ашылмалы-жабылмалы, еңкею бойынша реттелетін түрлі-түсті сенсорлық экранның болуы

- Жаттығудың баяу басталуы және аяқталуы

- Алға және артқа қозғалу (реверсивті)

- Үш режим: пассивті жаттығу, пассивті-активті жаттығу, активті жаттығу.                                                                                                           Пассивті жаттығу: спастикалық сал аурулары бар науқастардың бұлшық ет тонусын қалыпқа келтіру және қан айналымын жақсарту.
Пассивті-активті жаттығу: бұлшық еттерді минималды физикалық қабілеттілікпен жаттықтыру, тіпті аздаған күш салуды автоматты түрде қолдау және оны электр моторымен қолдау.
Активті жаттығу: басқыштарды өз күшімен айналдыру.

- «Симметриялық жаттығу» функциясы – активті-пассивті жаттығу кезіндегі пайыздық қатынаста сол және оң қолдың кері тебу күшін мониторда көрсету.

- Спастиканы автоматты түрде тану: сәл ғана сіңір тартылу басталғанда қозғалтқышты тоқтату, содан кейін спастиканы шешу үшін басқа жаққа қозғалу.

- «Басқыштардан аяқты жеңіл шығару» функциясы – батырманы басу арқылы басқыштардың кез-келген бағытта жылжуы

- Өткен арақашықтықты, жаттығу ұзақтығын, бұлшық ет тонусын, жылдамдықты және қоса берілген күш-жігерді (Ватт) үнемі мониорда бейнелеу

- Терапиялық бағдарламалар және ынталандыру ойындар.

- Жаттығу нәтижелерін талдау мүмкіндігі (деректер мониторға шығарылады)

- USB-жинақтауышта жаттығу нәтижелерін сақтау мүмкіндігі (жинақтауыш (флешка) бөлек сатып алынады)

- Тұрақты металл конструкциясы, жоғары сапалы

- Жоғары сапалы полимер материалдан жасалған жабық корпус, жеңіл дезинфекцияланады

- Құрылғының тірейтін аяқ ені 38,5 см-ге дейін азайтылған.

- Үлкен көлік дөңгелектерінің көмегімен оңай қозғалады (Ø 13 см)

Сипаттамалары:

Металл конструкциясы.

Жаттықтырғыш корпусы: жоғары сапалы полимер. 
Түсі: ақ/хром/қара

Басқару блогы (операциялық панель) – түрлі-түсті дисплей.

Түрлі-түсті сенсорлық дисплей, жиналмалы: 7 х 18 см.

Қолды жаттықтыруға арналған модуль.

Жаттықтырғыш биіктігін реттеу.

Қуаттау кабелі, ұзындығы 2,50 м

Үлкен көлік доңғалақтары (Ø 13 см)

Өлшемдері:

Ұзындығы - 70 см

Ені - 60 см

Биіктігі - 107/122 см

Салмағы - 39 кг

Пайдаланушының максималды рұқсат етілген салмағы - 135 кг

Қорғаныс классы - 2a

Жиынтығы: MOTOmed loop

- пластикалық жабыны және жылдам ажырату жүйесі бар тұтқалар (жұп)

- аяққа арналған пластикалық жабыны бар платформаның қауiпсiз басқыштары (жұп)

- пластикалық жабыны және жұмсақ таспасы бар жабысқыштары бар балтырларға арналған бекіткіштер (жұп)

- қолды білекке бекітуге арналған манжета (жұп)

Оңалтушы механотерапиялық жаттықтырғыш медициналық бұйым ретінде денсаулық сақтау жүйесінде тіркелген және Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолдануға рұқсат етілген.

МОТОмед зауыттық кепілдік міндеттемелер қолданылатын өзінің сериялық нөміріне ие болуы тиіс.

Жаттықтырғышты жеткізу кезінде жеткізушілерге қойылатын талаптар:

- Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің мекемесі берген тіркеу куәлігінің (көшірмесі) міндетті түрде болуы.

- Паспорт

- Қағаз нұсқадағы қазақ және орыс тілдеріндегі пайдаланушы нұсқаулықтары

- Тауардың шыққан жері туралы сертификат (көшірмесі)