| ## Массаж зондтары, 8 данадан тұратын жиынтық (өндіруші: Украина) ## Негізгі массаж зондтарының жиынтығы. ## Артикуляциялық аппарат бұлшықеттеріне жұмсақ массаждық әсер ету үшін пайдаланылады. Құрал-саймандар жоғары сапалы тағамдық тот баспайтын болаттан жасалады. Құрал-саймандардың беті жұмыс істеп тұрған кезде терінің және шырышты қабықтардың зақымдануын болдырмау үшін жылтыратылған және санитариялық-гигиеналық талаптарға сәйкес келеді. Тұтқалар жұмысты ыңғайлы ету үшін ұзартылған. Жиынтыққа мына зондтар кіреді: «Вилочка» (Шаңышқы), «Восьмерка» (Сегіздік), «Большие саночки» (Үлкен шана), «Средние саночки» (Орташа шана), «Малые саночки» (Кіші шана), «Топорик» (Балта), «Крестовина» (Айқастырма), «Толканчик» (Итергіш) Зарарсыздандыру және стерилдеу. Зондтар: ГОСТ 2874 ағынды ауыз суымен 0,5 ± 0,1 мин ішінде алдын ала шаюдан тұратын стерилдеу алдындағы тазалауға. 15 ± 1 мин ішінде 20 ± 10 °С температурада 76% этил спиртінің ерітіндісінде жібітуге 3 ± 1 мин. ішінде 76% этил спирті ерітіндісінде жуып шаюға, 0,5 ± 0,1 мин. ішінде ГОСТ 6709 дистилляцияланған сумен шаюға, ылғал толығымен жоғалғанға дейін 80 ± 5 ° температурада ыстық ауамен кептіруге; - 95 ± 5 ° С температурада құрғақ ыстық ауамен зарарсыздандыруға; - 10 ± 1 мин. ішінде 100 ± 5 ° С температурада бумен зарарсыздандыруға төзімді. | Зонды массажные, комплект из 8 штук (производитель: Украина) ## Комплект основных массажных зондов. ## Используется для мягкого массажного воздействия на мышцы артикуляционного аппарата. Инструменты изготавливаются из высококачественной пищевой нержавеющей стали. Поверхность инструментов отполирована для исключения повреждений кожных и слизистых оболочек при работе и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Рукоятки удлинены для удобства в работе. В комплект входят зонды: «Вилочка», «Восьмерка», «Большие саночки», «Средние саночки», «Малые саночки», «Топорик», «Крестовина», «Толканчик» Дезинфекция и стерилизация. Зонды устойчивы к: - пред стерилизационной очистке, состоящей из предварительного ополаскивания проточной питьевой водой ГОСТ 2874 в течение 0,5 ± 0,1 мин. Замачиванию в растворе спирта этилового 76% при температуре 20 ± 10 ° С в течение 15 ± 1 мин. Промыванию в растворе этилового спирта 76% в течение 3 ± 1 мин., ополаскивание дистиллированной водой ГОСТ 6709 в течение 0,5 ± 0,1 мин., сушке горячим воздухом при температуре 80 ± 5 ° с до полного исчезновения влаги; - воздушной дезинфекции сухим горячим воздухом при температуре 95 ± 5 ° С; - паровой стерилизации при температуре 100 ± 5 ° С в течение 10 ± 1 мин. |
| --- | --- |