| Көлбеу вертикализатор СН 38.01.02 Тұрып тұруға арналған тірек. Бойы 110 см-ден 130 см-ге дейінгі пациенттер үшін Талаптар: Бекіту элементтері көбікполиуретан толтырғышы бар матадан жасалуы керек, жайлы пайдалануды қамтамасыз етуі керек. Арқа және бүйір тіреуіштері, кеуде бөлімін бекіту белбеуі, абдуктор, тізе тіреуіші және табан тіреуіші сияқты пайдаланушыны ложементте бекіту элементтері оның сенімді орналасуын қамтамасыз етуі керек. Қоршауы бар үстелше көлбеу бойынша реттеліп, ойнауға, сабақ жасауға, тамақ ішуге мүмкіндік беруі керек. Ложемент пен үстел бетінің көлбеу бұрышын реттеу тағандарды жылжытып шығару және бекіткішті қажетті күйге ауыстырып қою арқылы жүзеге асырылуы керек. Ложементтің соңғы орны бекіткішпен шектеліп, пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, ложементтің бағыттағыштан шығып кетуіне жол бермеуі керек. Басқышты биіктігі бойынша реттеу оны қажетті биіктікке ауыстырып қою арқылы жүзеге асырылуы керек. Диаметрі 75 мм болатын 4 дөңгелек (екеуінде жеке тежегіштер бар) еден үстінде оңай қозғалуға кепілдік береді Ложементтің көлбеу бұрышын өзгерту арқылы аяққа түсетін жүктемені реттеуге болады. Бұйым тұрып тұру және дұрыс тік қалыпты сақтап отыру процесін жаттықтыруды қамтамасыз етуі керек Техникалық параметрлер: Габариттері ҰхЕхБ: 88х61х117 см. Клиренс – 12 см. Жалпы салмағы - 31 кг. Қауіпсіз жұмыс жүктемесі - 75 кг. Пациенттің бойы - 110-130 см. Үстелдің өлшемдері ҰхЕ: 54х52 см. Арбашаның базасы - 80 см. Арбашаның жолтабаны - 55 см Дөңгелектердің диаметрі - 7,5 см. Тежегіштер - барлық 4 дөңгелекте. Материалдарға қойылатын талаптар: Вертикализатордың арбашасы 4х2,5 см пішіндік құбырдан және 2,5х0,2 см дөңгелек құбырдан жасалған. Жастықтардың материалы - оңай жуылатын материалмен қапталған шере мен поролон. Жастықтардың қалыңдығы - 5 см. Үстел үсті тақтайының, тіректің және қойғыштың материалы - қалыңдығы 8 және 10 мм HPL-пластик. Биіктігі мен арақашықтығы бойынша реттелетін бүйірлік шектегіштер - 1 жұп (дене үшін). Абдуктор - 1 дана (биіктігі бойынша реттеу мүмкіндігі бар). Арқа қысқышы - 1 дана (биіктігі мен дене тірегіне дейінгі қашықтық бойынша реттеу мүмкіндігі бар). Биіктігі бойынша реттелетін басқыш (5 қалпы бар) - 1 дана. Өкше тіреуіші - 1 дана. Сақтандыру белбеуі - 1 дана. Жиынтықтылығы: Вертикализатор - 1 д. Бүйірлік тіреуіштер -2 д. Кеуде бөлімін бекітуге арналған белбеу - 1 д. Арқа тіреуіші - 1 д. Абдуктор - 1 д. Заттаңба - 1 д. Қазақ және орыс тіліндегі пайдаланушы нұсқаулығы Бұйымның зауыттық кепілдік міндеттемелері қолданылатын өзінің сериялық нөмірі болуы керек. Жеткізушілерге қойылатын талаптар: - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мекемесі берген тіркеу куәлігінің (көшірмесінің) міндетті түрде болуы. - Паспорт (нұсқаулық) қазақ және орыс тілдерінде | Вертикализатор наклонный СН 38.01.02 Опора для стояния. Для пациентов ростом от 110 до 130 см Требования: Элементы крепления, должны быть изготовлены из ткани с пенополиуретановым наполнителем, обеспечивать комфортное пользование. Элементы крепления пользователя на ложементе такие, как спинной и боковые упоры, пояс для крепления грудного отдела, абдуктор, коленный упор и упор для стоп должны обеспечивать его надежное положение. Столик с ограждением должен регулироваться по наклону и давать возможность играть, выполнять уроки, принимать пищу. Регулировка угла наклона ложемента и столешницы должна осуществляться выдвижением стоек и перестановкой фиксатора в нужное положение. Конечное положение ложемента должно ограничиваться фиксатором и предотвращать выпадение ложемента из направляющей, обеспечивая безопасность пользования. Регулировка подножки по высоте должна осуществляться перестановкой ее на нужную высоту. 4 колеса диаметром 75 мм, два из которых имеют индивидуальные тормоза, гарантировать легкое перемещение по полу Изменяя угол наклона ложемента, можно регулировать нагрузку на ноги. Изделие должно обеспечивать тренировку процесса стояния и удержания правильной вертикальной позы Технические параметры: Габариты ДхШхВ: 88х61х117 см. Клиренс – 12 см. Общий вес - 31 кг. Безопасная рабочая нагрузка – 75 кг. Рост пациента – от 110 до 130 см. Размеры стола ДхШ: 54х52 см. База тележки – 80 см. Колея тележки – 55 см Диаметр колес – 7,5 см. Тормоза - на всех 4-х колесах. Требования к материалам: Тележка вертикализатора изготовлена из профильной трубы 4х2,5 см и круглой трубы 2,5х0,2 см. Материал подушек – фанера и поролон обтянутые легкомоющимся материалом. Толщина подушек – 5 см. Материал столешницы, опоры и подставки – HPL- пластик, толщиной 8 и 10 мм. Боковые ограничители, регулируемые по высоте и расстоянию между ними – 1 пары (для туловища). Абдуктор – 1 штука (с возможностью регулировки по высоте). Спинной прижим – 1 штука (с возможностью регулировки по высоте и расстоянию до опоры туловища). Подножка, регулируемая по высоте (5 положений) – 1 штука. Пяточный упор – 1 штука. Страховочный пояс – 1 штука. Комплектность: Вертикализатор - 1 шт. Боковые упоры - 2 шт. Пояс для крепления грудного отдела - 1 шт. Спинной упор - 1 шт. Абдуктор - 1 шт. Этикетка - 1 шт. Руководство пользователя на русском языке Изделие должно иметь свой серийный номер, на который распространяются заводские гарантийные обязательства. Требования к поставщикам: - Обязательное наличие регистрационного удостоверения (копия), выданного учреждением Министерства здравоохранения Республики Казахстан. - Паспорт (руководство) на казахском и русском языках |
| --- | --- |