| ЕДШ-да жаттығуларға арналған оңалту айлабұйымдарының жиынтығы СН 70.04.00 жүруге үйретуге арналған екі қабатты балалар айлабұйымы Жүруге үйретуге арналған екі қабатты балалар айлабұйымы. Бұйым көлденең орналасқан 2 жұп тұтқалармен (білеулермен) жарақталуы керек, бұл тік қалыпты және қозғалу бағытын сақтап тұру үшін қолтық пен қолмен бір уақытта сүйену мүмкіндігін беруі керек. Тұтқалардың әр жұбы екі бағытта реттелуі керек – биіктігі бойынша және тұтқалар арасындағы қашықтық бойынша. Тұтқаның орнын бекіту құлақты бұрандамен жүзеге асырылуы керек. Еденнен тұтқаның осіне дейінгі биіктік: 46....116 см, 10 см қадаммен реттеледі. Тұтқалар арасындағы қашықтық: 0...590 мм. Бірқалыпты реттеледі. Материалдарға қойылатын талаптар: Қаңқа 3х3 см пішінді құбырдан және диам. 25 мм дөңгелек қималы құбырдан жасалған. Тұтқасы диаметрі 51 мм болатын дөңгелек қималы құбырдан жасалған. Жабыны - полимерлі ұнтақты бояу Техникалық сипаттамаларға қойылатын талаптар: Габариттері, Ұ х Е х Б: 290x77х121 см Жалпы салмағы (артық емес) – 52 кг. Қауіпсіз жұмыс жүктемесі - 100 кг. Жинақталуы: Металл қаңқа - 1 Тұтқалар - 4 д. Заттаңба Жүруге үйретуге арналған балалар екі қабатты айлабұйымының зауыттық кепілдік міндеттемелері қолданылатын өзінің сериялық нөмірі болуы керек. Жеткізушілерге қойылатын талаптар: - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мекемесі берген тіркеу куәлігінің (көшірмесінің) міндетті түрде болуы. - Паспорт (нұсқаулық) қазақ және орыс тілдерінде. | Комплект приспособлений реабилитационных для занятий в ЛФК СН 70.04.00 приспособление двухъярусное для обучения ходьбе детское Приспособление двухъярусное для обучения ходьбе детское. Изделие должно быть оснащено 2 парами горизонтально расположенных поручней (брусьев), что должно давать возможность опираться одновременно подмышками и руками для поддержания вертикального положения и направления движения. Каждая пара поручней должно регулироваться в двух направлениях – по высоте и по расстоянию между поручнями. Фиксирование положения поручня должно осуществляться винтом-барашком. Высота от пола до оси поручня: 46….116 см, регулируется с шагом 10 см. Расстояние между поручнями: 0…590 мм. Регулируется плавно. Требования к материалам: Каркас изготовлен из профильной трубы 3x3см и трубы круглого сечения диам. 25 мм Поручень изготовлен их трубы круглого сечения диаметром 51 мм. Покрытие – полимерная порошковая краска Требования к техническим характеристикам: Габариты, Д х Ш х В: 290x77х121 см Общий вес (не более) – 52 кг. Безопасная рабочая нагрузка – 100 кг. Комплектация: Металлический каркас-1 Поручни -4 шт. Этикетка Приспособление двухъярусное для обучения ходьбе детское, должно иметь свой серийный номер, на который распространяются заводские гарантийные обязательства. Требования к поставщикам: 1.Обязательное наличие регистрационного удостоверения (копия), выданного учреждением Министерства здравоохранения Республики Казахстан. 2.Паспорт (руководство) на казахском и русском языках. |
| --- | --- |