Приспособление для занятий детей-инвалидов

Стул ортопедический для детей, рост от 115 до 160 см

Стул должен быть предназначен для подростков с различными формами ДЦП, особенно при наличии гиперкинезов, а также при отставании в двигательном и психо-речевом развитии, при наличии явной патологии позвоночника (сколиоз, кифоз и т.д.)

Требования к стулу:

- регулировка наклона стула при помощи газовой пружины для разгрузки позвоночника ребенка;

- мягкие спинка и сидение, обтянутые искусственной кожей, допускающей санитарную обработку и стойкой к истиранию;

- возможность увеличения глубины сидения за счет выдвижения спинки; ·выдвижение спинки ограничено фиксаторами, что предотвращает выпадение спинки в конечном положении и обеспечивает безопасность пользователя;

- спинка и сидение специальной формы, с пазами для установки головных упоров и абдуктора;

- головные упоры, абдуктор и жилет, надежно фиксирующие ребенка в сидячем положении, вынуждая его принимать правильную позу;

- 4 колеса, диаметром 50мм, на двух задних колёсах – индивидуальные тормоза;

- легкое перемещение стула по полу;

- возможность регулировки подголовника и подлокотников и подножки по высоте, позволяющие использовать стул для детей разного роста и объема, и придания дополнительного удобства.

- регулируемый по глубине съемный столик для занятий и приема пищи;

- увеличение глубины сидения за счет выдвижения спинки.

Техническая характеристика:

Ширина (м): 0,6
Длина (м): 1,2 
Высота (м): 1,12..1,3
Высота спинки (м): 0,57..0,72
Высота подлокотников от сидения (м): 0,16..0,28
Ширина сидения (м): 0,47
Глубина сидения (м): 0,3..0,42
Угол наклона спинки (град.): 20

Угол наклона подножки (град.): 40
Рост ребенка (см): 115..160

Стол (м): 0,59х0,54

Общий вес (кг): 25

Безопасная нагрузка (кг): 120

Материал:

Основа - из профильных стальных профильных и круглых труб.

Спинка, сидение - влагостойкая фанера с мягкой обивкой из цветной искусственной кожи высокого качества.

Деревянные части стула и столика покрыты лаком на водной основе.

Тканевые элементы - ткань водонепроницаемая, допускающая санитарную обработку и стойкая к истиранию.                                                                                                                      Колеса с антистатической резиной.

Комплектность:

Стул – 1 шт.

Головные упоры – 2 шт.

Абдуктор – 1 шт.

Жилет – 1 шт.

Съемный столик – 1 шт.

Ремни для крепления ног на подножке – 2 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Поставляемые стулья ортопедические должны быть зарегистрированы в системе здравоохранения, как медицинские изделия и разрешены к применению на всей территории Республики Казахстан.

Стул ортопедический, должен иметь свой серийный номер на который распространяются заводские гарантийные обязательства.

Требования к поставщикам:

- Обязательное наличие регистрационного удостоверения (копия), выданного учреждением Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

- Паспорт (руководство)

Мүмкіндіктері шектеулі балалармен жұмыс жасауға арналған қондырғы

Балаларға арналған ортопедиялық орындық, бойы 115 см-ден 160 см-ге дейін

Бас-ми салдануларының түрлі формалары бар жасөспірімдерге, әсіресе қимыл-қозғалыс өршуі бар,  сонымен қатар қимыл-қозғалыс  және психикалық - сөйлеу жағынан артта қалған, омыртқа жотасының анық патологиялары бар (сколиоз, құныс және т.б.) балаларға арналған.

Отырғышқа қойылатын талаптар:

- баланың омыртқа жотасын босаңсыту үшін орындықтың көлбеуленуін газ серіппесінің көмегімен реттеу;

- жұмсақ отырғыш және арқалық санитарлық өңдеуге болатын және қажалуға төзімді жасанды былғарымен қапталған;

- арқалықты жылжыту арқылы отырғыштың тереңдігін реттеу мүмкіндігі; арқалықты жылжыту бекіткіштермен шектеледі, бұл орындықтың ең төменгі күйде құлап кетпеуінен сақтайды және тұтынушының қауыпсыздығын қамтамасыз етеді;

- бас тірегіштер мен абдукторды орнатуға арналған ойықтары бар арнайы формадағы арқалық және отырғыш;

- баланы отырған күйінде сенімді бекітетін және дұрыс отыруға мәжбүрлейтін бас тірегіштер, абдуктор және кеудеше;

- диаметрі 50мм 4 доңғалақ, екі артқы доңғалақта – жеке тежегіштер;

- орындықтың еденде жеңіл қозғалуы.

- бас тірегішті, шынтақ тірегіштерді және табан тірегіштерді биіктігі бойынша реттеу мүмкіндігі, бұл орындықты бойлары және көлемдері әртүрлі балалар үшін қолдануға және қосымша қолайлылық туғызуға мүмкіндік береді.

- сабақ оқуға және тамақ ішуге арналған, тереңдігі реттелетін үстелше;

- арқалықты жылжыту арқылы отырғыштың тереңдігін ұлғайту.

Техникалық сипаттамасы:

Ені (м):  0,6
Ұзындығы (м): 1,2
Биіктігі (м): 1,12..1,3
Арқалығының биіктігі (м): 0,57..0,72
Шынтақ қойғыштардың отырғыштан биіктігі (м): 0,16..0,28
Отырғыштың ені (м): 0,47
Отырғыштың тереңдігі (м): 0,3..0,42
Арқалықтың көлбеулену бұрышы (град.): 20
Аяқ қойғыштың көлбеулену бұрышы (град.): 40
Баланың бойы (см): 115..150

Үстел (м): 0,59х0,54

Жалпы салмағы (кг): 12

Қауыпсыз жүктеме (кг): 50

Жалпы салмағы (кг): 25

Қауыпсыз жүктеме (кг): 120

Материалы:

Негізі - пішінделген болат құбырлардан және дөңгелек құбырлардан жасалынған.

Арқалық, отырғыш - ылғалға төзімді фанерден жасалынып, жоғары сапалы түрлі-түсті жұмсақ былғарымен қапталған.

Отырғыштың және үстелдің ағаш элементтері су негізіндегі лакпен боялған.

Мата элементтері – су өтпейтін мата, санитарлық өңдеуге рұқсат етілген және қажалуға төзімді.

Доңғалақтары  антистатикалық резеңке.

Жиынтығы:

Орындық – 1 дана.

Бас тірегіштер – 2 дана.

Абдуктор – 1 дана.

Кеудеше – 1 дана.

Алынбалы үстелше – 1 дана.

Аяқтарды табан тірегішке бекітуге арналған белбеулер – 2 дана.

Тұтыну бойынша нұсқаулық – 1 дана.

Жеткізілетін ортопедиялық орындық денсаулық сақтау жүйесінде медициналық техника ретінде тіркелуі және Қазақстан Республикасының барлық аймақтарында қолдануға рұқсат етілген болуы тиіс.

Ортопедиялық орындық өзінің сериялық нөмірі болуы керек, оған зауыттың кепілдік міндеттемелері беріледі.

Жеткізушілерге қойылатын талаптар:

1.Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мекемесімен берілген тіркеу құжатының (көшірмесі) міндетті түрде болуы.

2.Төлқұжат (нұсқаулық)