             «Тренажер реабилитационный механотерапевтический МОТОmed gracile12 [image: image1.jpg]


» (для тренировки верхних и нижних конечностей), должен быть разработан специально для детей с ограниченными возможностями: с пониженным мышечным тонусом, детей с ДЦП, с врождённой или постнатальной патологией нервно-мышечной системы, мышечными заболеваниями и др., и предназначен для пациентов в возрасте 3 – 15 лет ростом от 90 до 140 см.

             Специализированный тренажер должен быть оснащен большим дисплеем и крупными кнопками - адаптированный к потребностям пациентов-колясочников с плохим зрением и ограниченной моторикой рук, кистей и пальцев. Позволять проводить пассивные тренировки (за счет электроматора и электронного управления) для снижения спастики и улучшения работы внутренних систем организма, пассивно-активные тренировки для развития мышц при минимальных физических способностях и активные тренировки для общего укрепления организма. Тренажер автоматически должен распознавать спастику, немедленно останавливать педали и начинать движение в другую сторону. Меню программного обеспечения должно быть русифицировано.            
При ненадобности модуль для тренировки рук может быть развернутым вокруг своей оси на 180 градусов, чтобы беспрепятственно тренировать нижние конечности. 
           Должна быть цельнометаллическая конструкция, программное обеспечение на русском языке, инструкции (в бумажном варианте) на казахском и русском языках. Тренажер должен включать: платформы для ног и контроль управления с функциями: "Спазм  контроль", "Защита  движения", "Симметричная тренировка", Расслабляющий режим". 
Требования к основным характеристикам:
В отличие от взрослой модели меж педальное расстояние должно составлять у детского тренажера всего 12 см, также особенностью детской модели тренажера должно заключатся в дополнительной возможности индивидуальной регулировки как высоты поручня тренажера (от 66 до 92 см), так и высоты педального узла (от 26 до 46 см) под рост ребенка. Таким образом, тренажер должен практически «расти» вместе с маленьким пациентом.

Электрический программируемый тренажер для нижних и верхних конечностей

· Различная конфигурация для разных групп мышц

· Должен подходить для пациентов с плохим зрением и ограниченной моторикой рук, кистей и пальцев

· Результат применения: улучшение координации движения, выносливости, силы мышц, расслабление мышц при спастичности, эмоциональная разгрузка, нормализация кровообращения, предупреждение контрактур, потери мышечной массы, остеопороза, укорочения мышц, тугоподвижности суставов, улучшение работы ЖКТ и мочеполовой системы, снятие отеков, нормализация метаболизма 

· Управление: большой ЖК-дисплей (8,5*11,3 см), крупными кнопками и меню на русском

· Три режима: пассивная тренировка, пассивно-активная тренировка, активная тренировка

· Пассивная тренировка: нормализация мышечного тонуса и улучшение кровообращения у больных со спастическими параличами

· Пассивно-активная тренировка: тренировка мышц при минимальных физических способностях, автоматическое улавливание даже небольшого усилия и поддержание его электромотором

· Активная тренировка: вращение педалей собственными усилиями

· Автоматическое распознавание спастики: остановка двигателя даже при малейшей судороге, затем движение в другую сторону для снятия спастики 

· Держатель для рук - эргономический, нескользящий, оптимальный для захвата, с регулировкой по высоте

· Педали с боковой защитой и держателями голени с регулировкой по высоте

· Проведение тренировки из инвалидной коляски или стула

· Регулировка числа оборотов (0-60 в минуту) и времени тренировки (0-120 минут)

· Регулировка силы сопротивления при активной тренировке (20 уровней)

· Медленное начало и окончание тренировки

· Движение вперед и назад (реверсивное)

· Функция «Симметрическая тренировка» - отображение на мониторе силы отдачи левой и правой ноги в процентном соотношении при активно-пассивной и активной тренировке

· Функция «Простое извлечение ног из педалей» - перемещение педалей в любом направлении нажатием кнопки

· Постоянное отображение на мониторе: пройденного расстояния, продолжительности тренировки, мышечного тонуса, скорости и прилагаемых усилий (в Ваттах)

· Возможность анализировать результаты тренировки (данные выводят на монитор)
· Функция «блокировки клавиш управления» в процессе тренировки
· Два уровня установки радиуса вращения педалей (7 или 12,5 см)

· Встроенные колесики диаметром 13 см

· Низкий уровень шума

	Технические параметры


	Вес, кг: 

	35 (со стойкой для рук)


	Глубина, см: 

	52

	Ширина, см: 

	55

	Высота, см: 

	99/114

		
		
	Гарантия: 

	1 (один) год


	


В комплект тренажера реабилитационного механотерапевтического (для тренировки верхних и нижних конечностей) должны входить:
1) Платформы педалей (пара);

2) Детская фиксирующая манжета для запястья (пара) - простая и быстрая фиксация парализованных рук к тренажеру для рук или держателям для рук; 
3) Активно-пассивный тренажер рук/верхней части тела (шт.)  -

может быть развернут в или из области тренировки: позволяет обеспечить свободную область при тренировке ног и абсолютно не мешать тренировке ног
Тренажер реабилитационный механотерапевтический, должен быть 

зарегистрирован в системе здравоохранения, как медицинская техника и разрешен к применению на всей территории Республики Казахстан.

МОТОмед, должен иметь свой серийный номер на который распространяются заводские гарантийные обязательства. 

Требования к поставщикам, при поставке тренажера предоставить:

1.Обязательное наличие регистрационного удостоверения (копия), выданного учреждением Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
2.Паспорт

3.Инструкции на казахском и русском языках в бумажном варианте

       4.Сертификат происхождения (нотариально заверенная копия)
«Механотерапевтік оңалту жаттықтырғышы» (қолдарды және аяқтарды жаттықтыруға арналған), мүмкіндіктері шектеулі балалар үшін арнайы жасалынуы тиіс: бұлшықет тонусы төмендер, балалар милық салдануы бар балалар, жүйке-бұлшықет жүйесінің туа біткен немесе кейіннен болған патологиясы, бұлшықет аурулары және басқалар, бойлары 90 см-ден 140 см-ге дейінгі 3 -15 жас аралығындағы балаларға арналған.
             Арнайы жаттықтырғыш,  көру қабілеттері төмен және қолдарының, қол буындары мен саусақтарының моторикасы шектеулі арбада отыратын пациенттердің қажеттіліктеріне қарай бейімделген, үлкен дисплеймен және ірі батырмалармен жабдықталуы тиіс. Құрысуларды азайту және ағзаның ішкі жүйелерінің жұмыстарын жақсарту үшін енжар жаттығулар (электрматордың және электронды басқарудың еебінен), дене қабілеттіліктері төмен болған жағдайда бұлшықеттерді шынықтыру үшін енжар-белсенді жаттығулар және ағзаны жалпы нығайту үшін белсенді жаттығулар жүргізуге мүмкіндік беруі тиіс. Жаттықтырғыш құрысуды автоматты түрде анықтап, басқыларды жылдам тоқтатып, кері қарай қозғалысты бастауы керек. Бағдарламалық қамтамасыз ету мәзірі орысшаға аударылған болуы керек.            

Қолды жаттықтыруға арналған модульді, қажет болмаған жағдайда, аяқтарды кедергісіз жаттықтыру үшін өз өсінен 180 градусқа бұрып қоюға болады. 
           Тұтас металлдан жасалған қондырғы, бағдарламалық қамтамасыз етуі орыс тілінде, нұсқаулықтар (жазбаша нұқада) қазақ және орыс тілдерінде болуы керек. Жаттықтырғышқа келесілер кіруі тиіс: аяқтарға арналған тұғырлар және келесі қызметтері бар басқаруды бақылау: "Құрысуды бақылау", "Қимыл-қозғалысты қорғау", "Симметриялы жаттығу", «Босаңсыту тәртібі". 

Негізгі сипаттамаларына қойылатын талаптар:

Ересектерге арналған түрлерінен айрықша балалар жаттықтырғышының басқылары арасындағы арақашықтық 12 см құрауы керек, сонымен қатар балалар жаттықтырғышының ерекшелігі – жаттықтырғыш тұтқасының биіктігін жеке реттеумен қатар (66 см-ден 92 см-ге дейін), басқыш торабының биіктігін де баланың бойына қарай реттеу (26 см-ден 46 см-ге дейін) мүмкіндігінің болуында. Сонымен, жаттықтырғыш кішкентай пациентпен бірге «өсуі» тиіс.
Аяқтарға және қолдарға арналған электр түрінде бағдарламаланатын жаттықтырғыш
· Әртүрлі бұлшықет топтарына арналған әртүрлі пішіндемелер.
· Көру қабілеттері төмен және қолдарының, қол буындары мен саусақтарының моторикасы шектеулі пациенттерге келуі керек.
· Қолдану нәтижесі: қимыл координациясының, төзімділіктің, бұлшықет күшінің, құрысу кезіндегі бұлшықеттердің  босаңсуының жақсаруы, эмоциялық жеңілдеу, қанайналымының қалыпқа келуі, сіресудің, бұлшықет массасын жоюдың, остеопороздың, бұлшықеттің қысқаруының, буындардың нашар қозғалуының алдын-алу, асқазан-ішек жолдарының және несеп-жыныс жүйесінің жұмысының жақсаруы, ісіктердің қайтуы, зат алмасудың қалыпқа келуі. 

· Басқару: бар үлкен СК-дисплей (8,5*11,3 см), ірі батырмалар және орыс тіліндегі мәзір.
· Үш тәртіптегі жұмыс: енжар жаттығу, енжар-белсенді жаттығу, белсенді жаттығу
· Енжар жаттығу: құрысып салданулары бар науқастарда бұлшықт тонусын қалыпқа келтіру және қанайналымын жақсарту.
· Енжар-белсенді жаттығу: дене қабілеттіліктері төмен болған жағдайда бұлшықеттерді шынықтыру, ең аз күш салудың өзін автоматты түрде анықтау және оған электроматордың көмегімен қолдау көрсету.
· Белсенді жаттығу: басқыларды өз күшімен айналдыру.
· Құрысуды автоматты түрде анықтау: аздаған құрысудың өзінде қозғағышты тоқтату, содан соң құрысуды кетіру үшін кері бағытта қозғалу. 

· Қолға арналған тұтқа - эргономикалық, сырғанамайтын, ұстауға қолайлы, биіктігі реттеледі.
· Басқыларда жанынан қорғайтыны және биіктігі реттелетін балтырды ұстайтыны бар.
· Жаттықтыруды мүгедектер арбасында немесе орындықта жасау.
· Айналымдар санын (минутына 0-60) және жаттығу уақытын (0-120 минут) реттеу.
· Белсенді жаттығу кезінде қарсылық күшін реттеу (20 деңгей)

· Жаттығудың жай басталуы және аяқталуы.
· Алға және артқа қозғалу (реверсивтік)

· «Симметриялық жаттығу» қызметі – белсенді-енжар және белсенді жаттығу кезіндегі сол жақ және оң жақ аяқтардың күшінің пайыздық арақатынастарын мониторға шығару.
· «Аяқтарды басқылардан қарапайым шығару» қызметі» - батырманы басу арқылы басқыларды кез-келген бағытта қозғалту.
· Мониторда үнемі көрсетіп тұру: өтілген арақашықтықты, жаттығудың ұзақтығын, бұлшықет тонусын, жылдамдықты және кеткен күшті (Ваттпен)

· Жаттығу нәтижелерін сараптау мүмкіндігі (мәліметтер мониторға шығарылады)
· Жаттығу барысында «басқару пернелерін бұғаттау» қызметі
· Басқылардың айналу радиусын орнатудың екі деңгейі (7 немесе 12,5 см)

· Диаметрлері 13 см қосымша қондырылған доңғалақтар
· Шу деңгейі төмен
	Техникалық өлшемдері


	Салмақ, кг: 

	35 (қолға арналған тіруішпен)


	Тереңдігі, см: 

	52

	Ені, см: 

	55

	Биіктігі, см: 

	99/114

		
		
	Кепілдік: 

	1 жыл


	


«Механотерапевтік оңалту жаттықтырғышының» (қолдарды және аяқтарды жаттықтыруға арналған) құрамына төмендегілер кірулері керек: 

1) Басқылардың тұғыры (жұп);

2) Білекке арналған балалардың бекіткіш манжеті (жұп) – қолға арналған жаттықтырғышқа немесе тұтқаға салданған қолдарды қарапайым және жылдам бекіту; 
3) Қолдарды/дененің жоғарғы бөлігін белсенді-енжар жаттықтырғыш (дана) -

жаттығу аясына қарай немесе одан тыс айналдырып қоюға болады: аяқтарды жаттықтыру барысында бос аймақты қамтамасыз етеді және аяқтарды жаттықтыруға ешқандай да кедергі келтірмейді
Механотерапевтік оңалту жаттықтырғышы денсаулық сақтау жүйесінде медициналық техника ретінде тіркелуі және Қазақстан Республикасының барлық аймақтарында қолдануға рұқсат етілген болуы тиіс.

МОТОмедтің өзінің сериялық нөмірі болуы керек, оған зауыттың кепілдік міндеттемелері беріледі. 

Жеткізушілерге қойылатын талаптар: жаттықтырғышты жеткізген кезде төмендегілерді қоса беруге міндеттісіздер:

1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мекемесімен берілген тіркеу құжатының (көшірмесі) міндетті түрде болуы.

2. Төлқұжат
3. Қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаулықтар.
4.   Сертификат происхождения (копия)
